- STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

- 140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

ústředna 241410211

sekr. ředitele: 226518107

Dotazník k nezávislé prověrce ozařovače CyberKnife

Pracoviště:

Adresa:

Telefon/fax:

Přednosta (ředitel) pracoviště:					Podpis:

Dotazník vyplnil:							Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Vyřizuje Ing. Horáková Telefon 226 518 291

Ozařovač CyberKnife

Typ přístroje:		Výrobní číslo:

Výrobce:	Rok výroby:

Poznámky k vyplňování dotazníku:

Výpočet počtu MU proveďte pro takové ozařovací podmínky (např. SSD) a parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Počty MU uvádějte na ose svazku.

Ionizační komora: 					Vodní fantom:

Elektrometr: 						Formalismus pro stanovení dávky:

Plánovací systém:  	Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky / počtu MU:

Verze:

Výpočetní mřížka:

Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …).

# Specifikace svazku brzdného záření

Nominální energie:					Transmise MLC zadaná v TPS:

Index kvality (TPR20,10):				Dozimetrická separace lamel v TPS:

Kalibrace ozařovače

Uživatel uvede podmínky, v nichž byla provedena kalibrace ozařovače (např. absorbované dávce ve vodě 1 Gy odpovídá 100 MU v hloubce 1,5 cm při SAD (source to axis distance) = 80 cm).

Počet MU na 1 Gy:

Hloubka [cm]:

SAD [cm]:

Fantom:

Dávka

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v referenční hloubce 10 cm pro SDD (source to detector distance) = 80 cm pro pole o průměru 6 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,75 cm a 0,5 cm vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu. Referenční podmínky pro stanovení dávky jsou převzaty z doporučení TRS 483.

| Průměr pole cm | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MU pro 2 Gy |  |  |  |  |  |  |  |

Faktory velikosti pole

Uživatel uvede faktory velikosti polí (OF) zadané v plánovacím systému (TPS)

| Průměr pole cm | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF zadaný v TPS |  |  |  |  |  |  |  |

Hloubková dávka

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy pro pole o průměru 6 cm, pro SSD (source to surface distance) = 80 cm v hloubce maxima dávky, v hloubce 10 cm a v hloubce 20 cm, vypočtený plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.

| Hloubka | dmaximum = …….. cm | d10cm | d20cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet MU pro 2 Gy |  |  |  |