Dotazník k nezávislé prověrce protonového ozařovače

Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomy pracujte dle přiloženého Postupu pro protonové pracoviště.

Obecné informace

Název pracoviště:

Adresa:

Ozařovač:

Ozařovací mód:

Ozařovna (Gantry):

Plánovací systém:				Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky: 		Verze:	 	Výpočetní mřížka:

Algoritmus pro korekci

na nehomogenity:	Verze:

CT snímky fantomů

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

Orientace fantomu malé pánve:	 Pacient leží na břiše

Pacient leží na zádech

Ověření kalibrace svazku ve vodním fantomu

Vodní fantom ozářen homogenní dávkou 2 Gy v krychli 10x10x10cm3 (cílový objem), střed cílového objemu v hloubce 10 g/cm2 vodního fantomu pro úhel gantry 0°.

Absorbovaná dávka v hloubce 10 g/cm2 ve vodním fantomu odečtená z TPS:

Ověření absorbované dávky v antropomorfním fantomu pánve při ozáření terapeutickým plánem prostaty

Celková absorbovaná dávka v bodě XPTV (pro 1 frakci):

Celková absorbovaná dávka v bodě XPTV+1cm (pro 1 frakci):

Celková absorbovaná dávka v bodě XPTV+3cm (pro 1 frakci):

Celková absorbovaná dávka v bodě Xrec (pro 1 frakci):

Celková absorbovaná dávka v bodě Xrec,wall (pro 1 frakci):

| Pole č. | Úhel gantry | Dílčí dávka v bodě XPTV (pro 1 frakci) | Dílčí dávka v bodě Xrec,wall (pro 1 frakci) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Objemy struktur

Objem v cm3 vypočtený plánovacím systémem pro jednotlivé struktury ve fantomu malé pánve:

Močový měchýř:                            		PTV:

Rektum: 					Obrys těla (Body):

Hlavice femuru: 				Skelet:

Předléčebná verifikace terapeutického plánu prostaty

Uveďte tolerance a výsledek předléčebné verifikace terapeutického plánu prostaty: např. tolerance pro odchylku dávky v bodě, odchylka dávky v bodě, akceptační kritéria gama analýzy (např. 3%/3mm), tolerance pro gama skóre, gama skóre pro celý plán/dané pole, použitý detektor a software, …Můžete také přiložit výtisk vyhodnocení předléčebné verifikace.

Specifikace terapeutického plánu prostaty

Počet polí:

Celková předepsaná dávka:

Počet frakcí:

Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):

Obrys těla (Body):

Hlavice femuru:

Skelet:

PTV:

Močový měchýř:

Rektum:

Obrys těla-PTV (objem obrysu těla s vyloučením PTV):

Jiné:

Normalizace a předpis dávky

Normalizace provedena  	 na referenční bod v PTV v izocentru

na referenční bod v PTV jinde než v izocentru

na střední dávku v PTV

na medián dávky v PTV

jiným způsobem (popište jakým):

Na jakou izodózu je předepsána dávka:

Ověření 2D dávkové distribuce při ozáření oválného IMRT fantomu terapeutickým plánem prostaty

Není třeba nic vyplňovat

Ověření absorbované dávky pro homogenní pole pro různé úhly gantry

Oválný IMRT fantom ozářen homogenní dávkou 2 Gy v krychli 12x12x12cm3 (cílový objem), střed cílového objemu je ve středu IMRT fantomu, z různých úhlů gantry

Absorbovaná dávka ve středu IMRT fantomu odečtená z TPS pro jednotlivé úhly gantry:

0˚:

45˚:

90˚:

135˚:

180˚:

225˚:

270˚:

315˚:

Ověření absorbované dávky pro homogenní pole v různých hloubkách

Oválný IMRT fantom ozářen homogenní dávkou 2 Gy v krychli 5x5x5cm3 (cílový objem), úhel gantry 0° (resp. 90°), střed cílového objemu v různých hloubkách

Absorbovaná dávka v IMRT fantomu odečtená z TPS v jednotlivých hloubkách:

3 cm (úhel gantry 0˚):

9 cm (úhel gantry 0˚):

18,5 cm (úhel gantry 90˚):

Vyžadujeme, aby byl dotazník vyplněn ještě před provedením pravidelné dozimetrické kontroly.

Poznámky:

Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku (jméno a podpis):

Datum vyplnění dotazníku: