Státní ústav radiační ochrany

veřejná výzkumná instituce

Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

ústředna: 241 410 211-213

sekretariát ředitele: 241 410 214, 226 518 107

fax: 241 410 215

Dotazník k nezávislé prověrce radioterapie hlavy a krku

Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomem pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště. Dotazník je psán obecně a je možné jej využít jednak pro plán nazofaryngu, jednak pro plán glioblastomu. Pokud vytváříte s fantomem hlavy oba plány, vyplňte prosím dotazník pro každou lokalitu zvlášť (v druhém dotazníku nemusíte vyplňovat dublující se informace).

Referenční hloubku, pro kterou budete počítat MU (viz oddíl 4), uvádějte pro svazky s homogenizačním filtrem dle TRS 398, pro svazky bez homogenizačního filtru (FFF svazky) dle TRS 483.

Pro svazky s homogenizačním filtrem je dle TRS 398 pro svazky s TPR20,10 < 0,7 referenční hloubkou hloubka 10 cm nebo 5 cm. Pro svazky s homogenizačním filtrem je dle TRS 398 pro svazky s TPR20,10 ≥ 0,7 referenční hloubkou hloubka 10 cm.

Pro svazky bez homogenizačního filtru (FFF svazky) je dle TRS 483 referenční hloubkou hloubka 10 cm.

1. Obecné informace

Název pracoviště:

Adresa:

Typ lineárního urychlovače, výrobní číslo:

Fotonová energie použitá pro účely této prověrky:

TPR20,10 pro použitou fotonovou energii

(pro FFF svazky se uvede měřený TPR20.10):

Typ MLC:			Počet lamel MLC:

MLC pro účely této prověrky pracuje v režimu:

IMRT - Step and Shoot (segmentovaný)

IMRT - Sliding Window (dynamický)

Hodnota transmise MLC v TPS [%]:

Hodnota dozimetrické separace lamel v TPS [mm]:

IMAT – RapidArc/VMAT

Hodnota transmise MLC v TPS [%]:

Hodnota dozimetrické separace lamel v TPS [mm]:

3D CRT

Jiné

Plánovací systém:				Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky: 		Verze:	 	Výpočetní mřížka:

Algoritmus pro korekci

na nehomogenity:	Verze:

Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …).

2. CT snímky fantomu

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

Orientace fantomu malé pánve:	 Pacient leží na břiše

Pacient leží na zádech

3. Konturování struktur, CT čísla, RED

Objem v cm3 vypočtený plánovacím systémem pro jednotlivé struktury ve fantomu hlavy:

Mozkový kmen:                            		PTV:

Chiasma opticum: 				Obrys těla (Body):

Parotida levá:	 				Skelet:

Parotida pravá:				Mícha:

CT čísla odečtená z CT konzole:      CT čísla odečtená z TPS:

Měkká tkáň:	Měkká tkáň:

Kost:	Kost:

Vzduch:	Vzduch:

Insert (PMMA):	Insert (PMMA):

Relativní elektronové hustoty (RED):

Měkká tkáň:

Kost:

Vzduch:

Insert (PMMA):

4. Dílčí plány (jednoduchá geometrie)

C-arm lineární urychlovače:

- Referenční hloubka:

- Počet MU na 2 Gy ve vodním fantomu na ose svazku v referenční hloubce, SSD 95 cm pro ref. hloubku 5 cm nebo SSD 90 cm pro ref. hloubku 10 cm, 10 x 10 cm2:

- Počet MU na 2 Gy ve vodním fantomu na ose svazku v hloubce 7,5 cm, SSD 92,5 cm, 10 x 10 cm2:

- Počet MU na 2 Gy ve fantomu hlavy na ose svazku v hloubce 7,5 cm, SSD 92,5 cm, 10 x 10 cm2 (v bodě, kde se bude nacházet referenční bod komory umístěné směrem od vrchlíku hlavy do kritického orgánu, tzn. horního otvoru pro ionizační komoru):

Tomoterapie: Dávkový příkon ve vodním fantomu na ose svazku v hloubce 10 cm, SSD 75 cm, 10 x 5 cm2:

Protonový ozařovač: Dávka na ose svazku záření ve vodním fantomu pro cílový objem 10 x 10 x 10 cm3  v hloubce 10 cm (střed objemu v hloubce 10 cm):

5. Terapeutický plán v oblasti hlavy a krku

Počet polí/kyvů:

SSD pro pole při úhlu gantry 0˚:

Celková předepsaná dávka:

Počet frakcí:

Celkový počet MU:

Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):

Obrys těla (Body):

Skelet:

PTV:

Parotida levá:

Parotida pravá:

Chiasma opticum:

Mozkový kmen:

Mícha:

Obrys těla-PTV (objem obrysu těla s vyloučením PTV):

Jiné:

Dle počtu polí prosím vyplňte následující tabulku:

| Pole č. | Úhel gantry: | Váha svazku: | Počet MU: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Normalizace provedena  	 na referenční bod v PTV v izocentru

na referenční bod v PTV jinde než v izocentru

na střední dávku v PTV

na medián dávky v PTV

jiným způsobem (popište jakým):

Na jakou izodózu je předepsána dávka:

Poznámka: Dávky uvádějte v Gy na tři desetinná místa.

Průměrná dávka na frakci v objemu XPTV:

Průměrná dávka na frakci v objemu Xmk:

Maximální dávka na frakci v objemu XPTV:

Maximální dávka na frakci v objemu Xmk:

Minimální dávka na frakci v objemu XPTV:

Minimální dávka na frakci v objemu Xmk:

| Pole č. | Dílčí dávka v objemu XPTV (na 1 frakci) | Dílčí dávka v objemu Xmk (na 1 frakci) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

6. Zhodnocení terapeutického plánu v oblasti hlavy a krku

Na základě DVH prosím vyplňte následující tabulku (pro celkovou předepsanou dávku):

| Orgán | Minimální dávka | Maximální dávka | Průměrná dávka | D98% (near min dose) | D2% (near max dose) | Medián dávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) |
| Obrys těla |  |  |  |  |  |  |
| Mozkový kmen |  |  |  |  |  |  |
| Mícha |  |  |  |  |  |  |
| Skelet |  |  |  |  |  |  |
| PTV |  |  |  |  |  |  |
| Chiasma opticum |  |  |  |  |  |  |
| Parotida levá |  |  |  |  |  |  |
| Parotida pravá |  |  |  |  |  |  |
| Obrys těla-PTV |  |  |  |  |  |  |
| Jiné: |  |  |  |  |  |  |
| V95% (%) pro PTV: V107% (%) pro PTV: |  |  |  |  |  |  |
| 7. Předléčebná verifikace terapeutického plánu v oblasti hlavy a krku Uveďte tolerance a výsledek předléčebné verifikace terapeutického plánu v oblasti hlavy a krku: např. tolerance pro odchylku dávky v bodě, odchylka dávky v bodě, akceptační kritéria gama analýzy (např. 3%/3mm), tolerance pro gama skóre, gama skóre pro celý plán/dané pole, použitý detektor a software, …Můžete také přiložit výtisk vyhodnocení předléčebné verifikace. |  |  |  |  |  |  |

Data, jež se mají ještě před provedením prověrky elektronicky poslat na email vladimir.dufek@suro.cz:

- DVH pro jednotlivé struktury (včetně zakonturovaných konců PMMA insertů) pro terapeutický plán v oblasti hlavy a krku, nejlépe jako soubor ASCII

- 2D dávková distribuce v dané transverzální rovině pro terapeutický plán v oblasti hlavy a krku, nejlépe jako soubor DICOM

- 3D dávková distribuce terapeutického plánu nejlépe jako soubor DICOM

Dotazník spolu s daty je třeba odeslat minimálně 3 pracovní dny před dnem provedení nezávislé prověrky.

Poznámky:

Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku (jméno a podpis):

Datum vyplnění dotazníku: